## Hoja1
Código: F-147-LIME
Versión: 04
INVENTARIO EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES Y GASES
INFORMACIÓN GENERAL EQUIPOS | [15 empty] | REGISTRO HISTÓRICO | [10 empty] | INVENTARIO DE DOCUMENTOS | [7 empty] | INFORMACIÓN METROLÓGICA ADMINISTRATIVA |  |  |  | INFORMACIÓN METROLÓGICA TÉCNICA |  |  |  |  | CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Sede | Proceso | Nombre del equipo | Código de inventario interno del laboratorio y/o asignado por UdeA | Código IPS | Código ECRI | Responsable del proceso en el que interviene el equipo y/o inventario UdeA | Ubicación física | Marca | Modelo | Serie | Clasificación según eje misional (Docencia y/o Investigación y/o Extensión) | Clasificación IPS (IND-BIO-Gases) | Clasificación por riesgo | Registro Invima/Permiso comercialización/No Requiere | Tiempo de vida útil | Antigüedad del eq. (F. adquisición) | Propietario del equipo | Fecha de fabricación | NIT | Proveedor equipo | Está en garantía (Si/No) | Fecha finalización garantía | Forma de adquisición | Tipo de documento | Número de documento | Valor de compra | Hoja de vida | Registro de importación | Manual operación (Esp) | Manual servicio mto (Esp) | Guía Rápida de uso | Instructivo de manejo rápido de equipos | Protocolo Mto Prev. | Frecuencia metrológica fabricante | Mantenimiento Si/No | Frecuencia anual mantenimiento | Calibración Si/No | Frecuencia anual calibración | Magnitud | Rango del equipo | Resolución | Rango de trabajo | Error máximo permitido | Voltaje | Corriente | Humedad relativa | Temperatura | Dimensiones | Peso | Otros
Prado | LIME | Congelador | 135306 | Pendiente | 15 - 583 | Gloria Zapata / Gloria Zapata | Procesamiento Seccion C | Challenger | CV430 | 9053127 | Extensión | IND | N/A | N/A | NI | 2009-12-10 | UdeA | NI | 890.934.939-8 | Almacén Navarro Ospina S.A. | No | N/A | Compra | Factura | 47736 | NI | SI |  | SI | [5 empty] | Si | 1 | Si | 1 (Calificación) | Temperatura | T -18 | NI | 0 a - 33 ° C | NI | 115 VAC | NI | NI | Max 38°C | 53,5 x 53 x 142 cm | 55,5 kg | NI
Prado | LIME - Hematología | Agregometro | 119325 | BIO-12183 | NT | Gloria Zapata / Gloria Zapata | Procesamiento Seccion A | Helena Laboratories | AGGRAM | 630604801 | Extensión | BIO | Clase IIa | INVIMA 2019DM-0019614 | NI | 2006-03-30 | UdeA | NI | 830.064.712-1 | Helena Laboratories INC. (exportador) Labtronics S.A.S | No | N/A | Compra | Factura | 96442 | NI | SI | SI | SI (ing) | Carta de proveedor de no entrega de manual | SI | SI |  |  | Si | 1 | No | N/A | Absorbancia | 0 - 2 DE | NI | 0 - 2 DE | NI | 110 VAC | NI | NI | 15 - 30 °C | 15,24 cm x 25,40 cm x 43,18 cm (alto x ancho x profundidad) | 6,75 Kg | Frecuencia 50/60 Hz
Prado | LIME - Hematología | Centrífuga refrigerada | 130937 | BIO-12186 | 10 - 780 | Gloria Zapata / Gloria Zapata | Área centrífugas | BOECO - HETTICH | U-320R | 0000189 | Extensión | BIO | Clase IIa | INVIMA 2014DM-0011507 | NI | 2008-12-02 | UdeA | 2008 | 811.033.098-5 | Importecnical Ltda. | No | N/A | Compra | Factura | 006093 | NI | SI |  |  |  | SI | SI |  |  | Si | 2 | Si | 2 | vacio | Max. 15000 rpm (según folleto) Max. 5000 rpm (evidencia) T -20 a 40°C | 10 rpm 1°C | 1000 - 4500 rpm | NI | 200 - 240 V | 4 A | NI | NI | 346 x 401 x 695 mm | 53 kg | NI
Prado | LIME - Hematología | Analizador de coagulación automatizado - Equipo de Hemostasia | LIME 378 | BIO-16281 | 15 - 098 | Gloria Zapata / Andres Zuluaga | Procesamiento Seccion A | SYSMEX | CS2500 | 25407 | Extensión | BIO | Clase IIa | INVIMA 2016DM-0015107 | NI | 28/06/2021 (Facturado) 16/07/2021 (Instalado) | UT LIME | NI | 900.931.305-0 | SIEMENS | No | 2022-07-15 | Compra | Factura | TE57569 | NI | SI | SI | SI | SI (CAP) | SI | SI | SI | Semestral | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 240 VAC | NI | 30 - 85 %HR | 15 - 30 °C | Unidad principal 775 x 895 x 685 mm Unidad neumática 280 x 355 x 400 mm | Unidad principal 110 kg Unidad neumática 17 kg | NI
Prado | LIME - Hematología | Micropipeta | 160517 | BIO-12193 | 15 - 166 | Gloria Zapata / Gloria Zapata | Procesamiento Seccion A | Thermo Scientific | Finnpipette F1 | MH12168 | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 09 Septiembre 17 de 2014 | NI | 2016-01-19 | UdeA | NI | 900.355.024-5 | Equipos y Laboratorio | No | N/A | Compra | Factura | C7206 | NI | SI |  | SI | SI (CAP) | SI | N/A | SI | Trimestral | Si | 1 | Si | 1 | Volumen | 100 - 1000 uL | 1 uL | 100 - 1000 ul | NI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Prado | LIME - Hematología | Micropipeta | 160516 | BIO-12194 | 15 - 166 | Gloria Zapata / Gloria Zapata | Procesamiento Seccion A | Thermo Scientific | Finnpipette F1 | MH12173 | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 09 Septiembre 17 de 2014 | NI | 2016-01-19 | UdeA | NI | 900.355.024-5 | Equipos y Laboratorio | No | N/A | Compra | Factura | C7206 | NI | SI |  | SI | SI (CAP) | SI | N/A | SI | Trimestral | Si | 1 | Si | 1 | Volumen | 100 - 1000 uL | 1 uL | 100 - 1000 ul | NI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Prado | LIME - Hematología | Micropipeta | 160515 | BIO-12198 | 15 - 166 | Gloria Zapata / Gloria Zapata | Procesamiento Seccion A | Thermo Scientific | Finnpipette F1 | MH12148 | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 09 Septiembre 17 de 2014 | NI | 2016-01-19 | UdeA | NI | 900.355.024-5 | Equipos y Laboratorio | No | N/A | Compra | Factura | C7206 | NI | SI |  | SI | SI (CAP) | SI | N/A | SI | Trimestral | Si | 1 | Si | 1 | Volumen | 20 - 200 uL | 0,2 uL | 20 - 200 ul | NI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Prado | LIME - Citometría de flujo | Agitador Vórtex | 150955 | BIO-12129 | 15 - 651 | Gloria Zapata / Vanessa Santiago (Patologa) | Procesamiento Seccion A | Boeco | Vortex V1 Plus | 1020313061616 | Extensión | BIO | N/A | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 indica que no requiere registro sanitario, y se rectifica en ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 | NI | 2014-02-03 | UdeA | NI | 890.912.308-6 | Laboratorios Ltda. | No | N/A | Compra | Factura | CR 00080017 | NI | SI |  | SI |  | SI | SI |  |  | Si | 1 | No | N/A | Velocidad | 750 - 3000 rpm | Perilla sin indicación | 750 - 3000 rpm | N/A | 100 - 240 VAC | NI | 80% max. con T hasta 31°C 50% con T hasta 40°C | 4 - 40 °C | 90 x 150 x 80 mm | 0,8 kg | NI
Prado | LIME - Citometría de flujo | Baño María | 150712 | BIO-12130 | 16 - 861 | Gloria Zapata / Vanessa Santiago (Patologa) | Procesamiento Seccion B | Indulab | 09-A | 13834 | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 indica que no requiere registro sanitario, y se rectifica en ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 | NI | 2014-01-24 | UdeA | NI | 811.013.926-3 | Indulab S.A. | No | N/A | Compra | Factura | 6142 | NI | SI | SI (Registro de nacionalización) | SI | SI | SI | SI |  | Semestral | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura | 37 - 90°C | 0,1 °C | 37 - 90 °C | Rango error +/- 1°C | 110 VAC | NI | NI | NI | NI | NI | NI
Prado | LIME - Citometría de flujo | Centrífuga | 151362 | BIO-12131 | 10 - 778 | Gloria Zapata / Vanessa Santiago (Patologa) | Área centrífugas | Hettich | Rotofix 32A | 006965-04 | Extensión | BIO | Clase I | INVIMA 2013DM-0010231 | NI | 2014-03-18 | UdeA | NI | 890.912.308-6 | Laboratorios Ltda. | No | N/A | Compra | Factura | CR 00081028 | NI | SI | SI | SI |  | SI | SI |  |  | Si | 1 | Si | 1 | Velocidad | 500rpm - maximo hasta 6000 rpm (depende del rotor) 1 - 99 minutos | 100 rpm 1 min | NI | NI | 100 - 127 V | 3 A | 80% max. con T hasta 31°C 50% con T hasta 40°C | 2 - 40 °C | 366 x 430 x 257 mm | 23 kg | NI
Prado | LIME | Microcentrifuga refrigerada | LIME 360 | BIO-16289 | 17 - 452 | Estefania Vasco | Área centrífugas | HERMLE | Z 216 MK | 61165050 | Extensión | BIO | Clase I | INVIMA 2015DM-0013425 | NI | 2020-03-31 | UT LIME | 2016 | 811.026.956-0 | MR y Cia S.A.S | No | 03/2021 | Compra | Factura | MRE 10890 | 29155000 | SI |  | SI (ING) |  |  |  |  | Semestral | Si | 2 | Si | 2 | Velocidad/ Tiempo / Temperatura | Velocidad: 200 - 15000 rpm (la velocidad maxima varia dependindo del rotor 13500, 14500 o 15000) Tiempo: 10 seg hasta 99 horas 59 min. Temperatura: -20°C a +40°C. | Temperatura : 1°C
Prado | LIME - Almacen | Congelador | LIME 642 | Pendiente | 15 - 583 | Duvan Gallego | Hospital Alma Mater de antioquia, sede ambulatoria Prado, Bloque B, segundo piso, Almacen | Infrico | LTF40SD | 3000957831 | Extensión | BIO | Clase IIa | INVIMA 2023DM-0026731 | NI | Entrega 13/12/2024 Instalación 16/12/2024 | UT LIME | NI | 800.154.351-3 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S | Si | 2025-12-11 | Compra | Factura | E 160790 | 18203002 | SI | [7 empty] | Si | 2 | Si | 2 (Calificación) | Temperatura | 2 - 8 °C | 1 °C | 2 - 8 °C | NI
Prado | LIME - Atención de Pacientes | Fonendoscopio | LIME 121 | BIO-16800 | 13 - 750 | Medicos / Andres Zuluaga | Recepcion | GMD | GMD30-DCK | IMP-1163 | Extensión | BIO | Clase I | INVIMA 2015DM-0014070 | NI | 2023-01-18 | UT LIME | NI | 717890804 | MILTON VLADIMIR MARIN JARAMILLO Top medicos | No | N/A | Compra | Factura | FE-7405 | 104000 | SI | [7 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Prado | LIME - Biología Molecular | Centrífuga refrigerada | 117104 | BIO-12250 | 18 - 270 | Gloria Ramírez / Carlos Muñeton | Biologia Molecular (Extraccion) | Sigma | 3-16K | 110639 | Extensión | BIO | Clase I | INVIMA 2015DM-0012550 | NI | 2005-06-16 | UdeA | 2005 | 800.240.039-8 | Sigma Laborzentrifugen Anditécnica | No | N/A | Compra | Factura | 2005-32874 | NI | SI | SI | SI |  | SI | SI |  |  | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura Tiempo Velocidad | T -10 a 40°C 0 - 30 min/funcionamiento continuo/ operación de corta duración 100 - 15300 rpm | 1°C 1min 100 rpm | 18 a 22°C 15 a 25 min 1200 a 14000 rpm
Prado | LIME - BSL3 | Balanza Analítica | 189604 | BIO-16749 | 18 - 449 | Ivone Jimenez / Andres Zuluaga | BSL3 (Procesamiento) | ViBRA | HT224CEN | 215022050 | Extensión e Investigación | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 | NI | 2021-11-18 | UdeA | NI | 811.026.956-0 | MR Y CIA S.A.S | No | N/A | Compra | Factura | MRE14352 | NI | SI | SI | SI (físico inglés) | [5 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Peso | 0,01 - 220 g | NI | NI | NI | Adaptador entreda 100 - 240 VAC salida 12VDC | NI | Máx. 80%HR | 10 - 30 °C | 213 x 314 x 395,3 mm (Ancho x Alto x Profundo) | 2,5kg | Frecuencia 50 - 60 Hz
Prado | LIME - Citogenómica | Incubadora | 134788 | BIO-12256 | 18 - 013 | Gloria Garcia / Gloria Ramírez | Citogenomica (Preanalitica) | Binder | BD53-UL | 908707 | Extensión | BIO | N/A | Certificación de No Requiere 2014010943 | NI | 2009-11-24 | UdeA | NI | 890.912.308-6 | Laboratorios Ltda. | No | N/A | Compra | Factura | CR 00049421 | NI | SI |  | SI |  | SI | SI | Anual |  | Si | 1 | Si | 1 (Calificación) | Temperatura | 5 °C por encima de la temperatura ambiente - 100 °C | 0,1 °C | 36,5°C-37,5°C
Prado | LIME - Microbiología | Filmarray | 187250 | BIO-16698 | NI | Enith Knuth / Andres Zuluaga | Microbiología 1 | BIOFIRE | FilmArray Torch (ref: HTFA-ASY-0104) | TB03545 | Extensión | BIO | Clase IIa | INVIMA 2014DM-0011912 | NI | Factura 22/07/2021 Reporte de instalación 05/08/2021 | UdeA | 03/2021 | 830.023.844-1 | Biomérieux | No tiene garantía | N/A | Compra | Factura Reporte de instalación | FE23094 00728988 | NI | SI | SI | SI | Carta de no requiere | SI (proveedor) |  | NR |  | No | NR | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 VAC | 3,2 A (2 modulos) | 20 - 80 %HR | 15 - 30 °C | 458 x 737 x 292 mm | 29,9 kg | Frecuencia 50 - 60 Hz
Prado | LIME - Química e inmunología | Maglumi | A-LIME-003 | BIO-16303 | NI | Juan Carlos Herrera / MyM Diagnostics | Procesamiento Seccion B | SNIBE | MAGLUMI 600 | 0101010003022000165 | Extensión | BIO | Clase IIa | INVIMA 2012DM-0009229 | NI | 2021-08-31 | Arriendo MYM | 14/12/2020 | 900.228.842-1 | MyMDiagnostics | N/A | N/A | Apoyo tecnológico | Acta de entrega | 2930 | NI | SI | SI | [6 empty] | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 240 VAC | [5 empty] | Frecuencia 50/60 Hz Potencia 350 VA
Prado | LIME - Farmacología y Toxicología | Micropipeta | LIME 001 | BIO-12177 | 15 - 166 | Andres Hincapie | Procesamiento Seccion C | Corning | Lambda Plus | 658220168 | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 09 Septiembre 17 de 2014 | NI | 2016-10-12 | UdeA | NI | 811.026.956-0 | MR Y Cia S.A.S | No | N/A | Compra | Factura | MRC2303 | 788800 | SI |  | SI (ING) |  | SI | SI |  |  | Si | 1 | Si | 1 | Volumen | 0,5 - 10 ul | 0,02 uL | 0,5- 10 µl |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Prado | Centro de resonancia | Resonador magnetico | 207255 | BIO-15348 | NT | Pablo Patiño Grajales /Isabella Ariza | Hospital Alma Mater de Antioquia, Bloque B, primer piso, Centro de resonancia | PHILIPS | INGENIA ELITION X | 45555 | Extensión e Investigación | BIO | Clase IIa | INVIMA 2018EBC-0017485 | 10 años | 2022-09-23 | UdeA | NI | 860.005.396-4 | PHILIPS COLOMBIANA S.A.S | No | 2024-09-23 | Compra | Contrato y Acta de entrega del bien mueble | LATAM_109371 | $1.957.500 USD más IVA | SI | SI | SI | Carta de proveedor de no entrega de manual |  |  |  | Semestral | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Prado | Fotodermatología | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 128568 | BIO-100561 | 13-037 | Jhon Frank Villa | Hospital Alma Mater de Antioquia, Bloque A, segundo piso, FOTOTERAPIA | DAAVLIN | P3251-SNBPC-0048 | 3SERIES PC31148 | Extensión | BIO | Clase I | INVIMA 2009EBC-0003822 | NI | NI | UdeA | NI | NI | NI | No | NI | Compra | NI | NI | NI | [8 empty] | Si | 4 | Si | 1 Timer
Prado | Fotodermatología | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 151197 | BIO-102003 | 13-037 | Jhon Frank Villa | Hospital Alma Mater de Antioquia, Bloque A, segundo piso, FOTOTERAPIA | DAAVLIN | P3526A1X4800 | 3SERIES X350-48 | Extensión | BIO | Clase I | INVIMA 2009EBC-0003822 | NI | NI | UdeA | NI | NI | NI | No | NI | Compra | NI | NI | NI | [8 empty] | Si | 4 | Si | 1 Timer
SIU | Trasplantes GICIG | Agitador vortex | 116989 / 008819 | BIO-16857 | 15-651 | Juan Jose Serrano / Gloria Vasquez | SIU - Laboratorio trasplantes - Torre 1, Lab 410 | SCIENTIFIC INDUSTRIES /GENIE 2 | G-560 | 2-374976 | Extensión | BIO | N/A | Antes de 2007 | NI | 2005-05-12 | UdeA | NI | 811.033.098-5 | Importecnical Ltda. | No | N/A | Compra | Factura | 001807 | 1276000 | SI |  | SI (ING) |  | SI | SI |  |  | Si | 1 | No | N/A | Velocidad | Perilla de posiciones (1 a 10) | NI | NI | NI | 120 VAC | 0,65 A | Máx. 95%HR | 0 - 38 °C | 165 x 122 x 165 mm (profundo x ancho x alto) | 4 kg | Frecuencia 60 Hz
SIU | Trasplantes GICIG | Balanza analítica | 164386 | BIO-16858 | 18-449 | Juan Jose Serrano / Cristiam Alvarez | SIU - Laboratorio trasplantes - Torre 1, Lab 410 | PRECISA | LS220A | 7001460 | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 | NI | 2016-08-01 | UdeA | NI | 860.536.024-8 | Wacol S.A. | No | 2018-08-01 | Compra | Factura | 144593 | NI | SI |  | SI (ING) | SI (ING - CAP) | SI (Fabricante) | SI |  |  | Si | 1 | Si | 1 | Masa | Máx. 220 g | 0,1 mg | NI | NI | Entrada adaptador 90 - 264 VAC Entrada equipo desde adaptador 12 VDC | Entrada equipo desde adaptador 1,5 A | 25% a 85% (sin condensar) | 0°C a 40°C | 228 x 381 x 345 mm (ancho x largox alto) | 6,6 kg | Frecuencia de entrada a adaptador 47 - 63 Hz
SIU | Trasplantes GICIG | Cabina de extracción | C481 (E-20702301-2-004) | BIO-16859 | NT | Juan Jose Serrano | SIU - Laboratorio trasplantes - Torre 1, Lab 410 | C4 | CEX 120 | 100406 | Extensión | BIO | N/A | No requiere, Adquirido antes de 2007 | NI | 2005 | UdeA | NI | 805.016.686-2 | C4 Pascal | No | N/A | Compra | Histórico de reportes de mantenimiento | NI | NI | SI |  | SI | SI (CAP) | SI | SI | Se describe en capitulo de servicio | Semestral | Si | 1 | Si | 1 (calificación) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 VAC | NI | NI | NI | 1200 X 1800 X 1519 cm (ancho x fondo x alto) | NI | Frecuencia 50 / 60 Hz
SIU | Trasplantes GICIG | Calentador seco | 108942 / 008843 | BIO-16860 | NT | Juan Jose Serrano / Gloria Vasquez | SIU - Laboratorio trasplantes - Torre 1, Lab 410 | BOEKEL | 113002 | 0233 12871 | Extensión | BIO | Clase I | Antes de 2007 | NI | 2002-10-01 | UdeA | NI | NI | BIOLOGIA MOLECULAR | No | N/A | Compra | Histórico de reportes de mantenimiento y hojas de vida anteriores | NI | NI | SI |  |  |  | SI | SI |  | NI | Si | 1 | No | N/A | Temperatura | 5 - 120 °C | 5 - 120 °C | NI | NI | 115 VAC | 1,75 A | NI | NI | NI | NI | Potencia 200 W Frecuencia 60 Hz
SIU | Trasplantes GICIG | Incubadora | 34022 / 008808 | BIO-16868 | 18-013 | Juan Jose Serrano / Gloria Vasquez | SIU - Laboratorio trasplantes - Torre 1, Lab 410 | MEMMERT | TV10 | 599033 | Extensión | BIO | N/A | Adquirido antes de 2007 | 10 años | Antes de 2003 | UdeA | NI | NI | NI | No | N/A | Compra | Histórico de reportes de mantenimiento | NI | NI | SI |  |  |  | SI | SI |  |  | Si | 1 | Si | 1 (calificación) | Temperatura |  |  |  |  | 120 VAC | NI | NI | NI | NI | NI | Potencia 1400 W
SIU | Trasplantes GICIG | Luminex | 180235 / 008811 | BIO-16869 | NT | Juan Jose Serrano / Cristiam Alvarez | SIU - Laboratorio trasplantes - Torre 1, Lab 410 | LUMINEX | Luminex LX 100/ 200 | LX10017065423 | Extensión | BIO | Clase IIa | INVIMA 2020DM-0022003 | 10 años | Fecha de compra: 29/09/2016 Fecha de cambio 2 por garantía: 16/03/2018 (equipo que se tiene actualmente). | UdeA | 2017-03-06 | 900.222.640-1 | BIOSCIENCES S.A.S. | No | N/A | Compra | Factura | 5220 | 292320000 | SI | SI | SI | SI (CAP) | SI | SI |  | Semestral | Si | 2 | No | N/A | Longitud de onda | laser reportero 532nm y laser clasficador 635nm | NI | NI | NI | 100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC | 1,4 A / 0,8 A | 20 % A 80% HR, sin condensación | 15 - 30 °C | 43 x 50,5 x 24,5 cm (ancho x profundidad x alto) | 25 kg | Frecuencia 47 - 63 Hz
SIU | Trasplantes GICIG | Micropipeta | 12 / 3 - 058976 - 02 | BIO-16875 | 15-166 | Juan Jose Serrano | SIU - Laboratorio trasplantes - Torre 1, Lab 410 - (Post-PCR) | GILSON | P-1000 | Y51513C | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 09 17 de Septiembre de 2014 | NI | 2003 | UdeA | NI | 811.026.956-0 | MR Y CIA S.A.S | No | N/A | Compra | Hojas de vida anteriores | NI | NI | SI |  | SI (ING) |  | SI | N/A |  |  | Si | 1 | Si | 1 | Volumen | 200 - 1000 ul | 2 uL | 200 - 1000 ul | NI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SIU | Trasplantes GICIG | Micropipeta | 18 / 59470 | BIO-16876 | 15-166 | Juan Jose Serrano | SIU - Laboratorio trasplantes - Torre 1, Lab 410 - (PRE-PCR) Backup1 | GILSON | P-1000 | X63933E | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 09 17 de Septiembre de 2014 | NI | Antes de 2005 | UdeA | NI | 800.160.884-1 | FILTRACIÓN Y ANÁLISIS | No | N/A | Compra | Histórico de reportes de mantenimiento | NI | NI | SI |  | SI (ING) |  | SI | N/A |  |  | Si | 1 | Si | 1 | Volumen | 200 - 1000 ul | 2 uL | 200 - 1000 ul | NI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SIU | Trasplantes GICIG | Micropipeta | 8 / 3.060881.00 | BIO-16877 | 15-166 | Juan Jose Serrano / Gloria Vasquez | SIU - Laboratorio trasplantes - Torre 1, Lab 410 - (PRE-PCR) Backup2 | GILSON | P-1000 | CB63839 | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 09 17 de Septiembre de 2014 | NI | Antes de 2018 | UdeA | NI | NI | ND | No | N/A | Compra | Histórico de reportes de mantenimiento | NI | NI | SI |  | SI (ING) |  | SI | N/A |  |  | Si | 1 | Si | 1 | Volumen | 200 - 1000 ul | 2 uL | 200 - 1000 ul | NI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SIU | Trasplantes GICIG | Micropipeta | 4 / 3 - 059471 - 00 / 011919 | BIO-16878 | 15-166 | Juan Jose Serrano | SIU - Laboratorio trasplantes - Torre 1, Lab 410 - (PRE-PCR) | GILSON | P-1000 | X62492E | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 09 17 de Septiembre de 2014 | NI | NI | UdeA | NI | 800.160.884-1 | FILTRACIÓN Y ANÁLISIS | No | N/A | Compra | NI | NI | NI | SI |  | SI (ING) |  | SI | N/A |  |  | Si | 1 | Si | 1 | Volumen | 200 - 1000 ul | 2 uL | 200 - 1000 ul | NI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SIU | Inmunodeficiencias Primarias | Refrigerador | 132496 / 008721 | Pendiente | 17-157 | Diana Arboleda / Claudia Milena Trujillo Vargas | SIU - Laboratorio de Inmunodeficiencias primarias - Torre 2, Lab 530 | FAGOR | AFP701 | 06060075M | Extensión | IND | N/A | N/A | NI | 2009-07-31 | UdeA | NI | 811.014.137-3 | Fagor Industrial S.A. | No | Julio de 2010 | Compra | Factura | 010190 | NI | SI |  | SI (Ficha tecnica) |  |  |  |  | NI | SI | 1 | SI | 1 (calificación) | Temperatura | T - 2 a 8 °C | NI | NI | NI | 220 VAC | NI | NI | Máx. 43°C | 693 x 726 x 2067 mm | 110 kg | Potencia 208 W Frecuencia 50/60 Hz
SIU | Inmunodeficiencias Primarias | Lector de platos ELISA | 146231 | BIO-16759 | 16-979 | Diana Arboleda / Juan Álvaro López Quintero | SIU - Laboratorio de Inmunodeficiencias primarias - Torre 2, Lab 530 | BioRad | iMark | 15486 | Extensión | BIO | Clase IIa | Comprado en Febrero de 2013 y el INVIMA lo clasificó como dispositivo médico en Acta No. 08 septiembre 11 de 2013 | NI | 06/02/2013 | UdeA | NI | 830.034.233-7 | AM LTDA. | No | Febrero de 2014 | Compra | Factura | 12-065 | NI | SI |  | SI | SI |  |  | SI | Anual | SI | 1 | NO | N/A | Longitud de onda | 400 - 750 nm | N/A | N/A | N/A | 120 VAC | NI | Máx. 90%HR | 15 - 40 °C | 346 mm x 377 mm x 164 mm (ancho x profundidad x altura) | 5,5 kg | Frecuencia 50/60 Hz Potencia 100 VA
SIU | Inmunodeficiencias Primarias | Lavador de platos de ELISA | 140119 / 008685 | BIO-16760 | 17-489 | Diana Arboleda /Monica Lucia Giraldo Restrepo | SIU - Laboratorio de Inmunodeficiencias primarias - Torre 2, Lab 530 | Awareness Technology | Stat Fax 2600 | 2600-7447 | Extensión | BIO | Clase IIa | INVIMA 2018DM-0018956 | NI | 2011-07-06 | UdeA | NI | 830.025.281-2 | ANNAR | No | Julio de 2012 | Compra | Factura | SAS-144963 | NI | SI |  | SI | SI (CAP MANT) |  |  | SI (parcial) | Semestral | SI | 1 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110-120 / 220-240 VAC | NI | 80%HR para temperaturas de hasta 31 ° C, disminuyendo linealmente a 50%HR a 40°C | 5 - 40 °C | 34,3 cm x 40,6 cm x 19 cm | 10 kg | Potencia 70 W Frecuencia 50/60 Hz
SIU | Inmunodeficiencias Primarias | Microscopio | 132498 / 040037 | BIO-16761 | 12-536 | Diana Arboleda / Claudia Milena Trujillo Vargas | SIU - Laboratorio de Inmunodeficiencias primarias - Torre 2, Lab 530 | OLYMPUS | CX21FS1 | 8D07016 | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009, en esta acta el Invima indica que los microscopios no requieren registro sanitario, hasta el ACTA No. 09 Octubre 17 de 2012 donde indica que ya si lo requiere. | NI | Factura 24/07/2009 Carta de garantía 31/07/2002 | UdeA | NI | 811.033.098-5 | Importecnical | No | 2010-07-31 | Compra | Factura | 006823 | NI | SI |  | SI (ING) | SI (ING) | SI |  | SI | Anual | SI | 1 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100-120/220-240 VAC | 0,42/0,25 A | 80%HR para temperaturas de hasta 31 ° C, disminuyendo linealmente a 50%HR a 40°C | 5 - 40 °C | 154 x 391 x 238 mm | 5,9 kg | Frecuencia 50/60 Hz
SIU | Inmunodeficiencias Primarias | Microscopio | 132499 / 008680 | BIO-16811 | 12-536 | Diana Arboleda / Claudia Milena Trujillo Vargas | SIU - Cuarto de cultivo | OLYMPUS | CX21FS1 | 8F11617 | Extensión e investigación | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009, en esta acta el Invima indica que los microscopios no requieren registro sanitario, hasta el ACTA No. 09 Octubre 17 de 2012 donde indica que ya si lo requiere. | NI | Factura 24/07/2009 Carta de garantía 31/07/2002 | UdeA | NI | 811.033.098-5 | Importecnical | No | 2010-07-31 | Compra | Factura | 006823 | NI | SI |  | SI (ING) | SI (ING) | SI |  | SI | Anual | SI | 1 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100-120/220-240 VAC | 0,42/0,25 A | 80%HR para temperaturas de hasta 31 ° C, disminuyendo linealmente a 50%HR a 40°C | 5 - 40 °C | 154 x 391 x 238 mm | 5,9 kg | Frecuencia 50/60 Hz
SIU | Inmunodeficiencias Primarias | Baño María | 143436 / 008689 | BIO-16307 | 16-861 | Diana Arboleda / Claudia Milena Trujillo Vargas | SIU - Laboratorio de Inmunodeficiencias primarias - Torre 2, Lab 530 | Memmert | WNB 7 | L211.1357 | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 indica que no requiere registro sanitario, y se rectifica en ACTA No. 09 Octubre 17 de 2012 | NI | 2012-05-22 | UdeA | NI | 811.033.098-5 | Importecnical | No | Mayo de 2013 | Compra | Factura | IM011571 | 2648280 | SI | NO | SI | SI (CAP MANT) | SI | SI | SI | NI | SI | 1 | SI | 1 | Temperatura Tiempo | 10 - 95 °C 99:59 hrs:min | 0,1 °C | NI | FLUCTUACION DE CONTROL/VARIACION DE TEMPERATURA: +/-0.1 ºC /+/-0.25 ºC | 115 VAC | 10,4 A | Máx. 80% HR | 5 - 40 °C | Altura 337 mm X Largo 468 mm X Ancho 356 mm | 11 kg | Potencia 1200 W Frecuencia 50/60 Hz
SIU | Inmunodeficiencias Primarias | Baño María | 143437 / 040042 | BIO-16755 | 16-861 | Diana Arboleda / Claudia Milena Trujillo Vargas | SIU - Laboratorio de Inmunodeficiencias primarias - Torre 2, Lab 530 | Memmert | WNB 7 | L211.1359 | Extensión e investigación | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 indica que no requiere registro sanitario, y se rectifica en ACTA No. 09 Octubre 17 de 2012 | NI | 2012-05-22 | UdeA | NI | 811.033.098-5 | Importecnical | No | Mayo de 2013 | Compra | Factura | IM011571 | 2648280 | SI | NO | SI | SI (CAP MANT) | SI | SI | SI | NI | SI | 1 | SI | 1 | Temperatura Tiempo | 10 - 95 °C 99:59 hrs:min | 0,1 °C | NI | FLUCTUACION DE CONTROL/VARIACION DE TEMPERATURA: +/-0.1 ºC /+/-0.25 ºC | 115 VAC | 10,4 A | Máx. 80% HR | 5 - 40 °C | Altura 337 mm X Largo 468 mm X Ancho 356 mm | 11 kg | Potencia 1200 W Frecuencia 50/60 Hz
SIU | Inmunodeficiencias Primarias | Incubadora CO2 | No tiene | BIO-16311 | 18-013 | Diana Arboleda / Claudia Milena Trujillo Vargas | SIU - Cuarto de cultivo | Thermo Scientific | Series 8000 WJ 3428 | 181988-102 | Extensión e investigación | BIO | Clase IIa | INVIMA 2017DM-0016578 | NI | 29/10/2013 | Comprado por fundación | 2013-08-08 | 860.072.122-9 | G&G Sucesores | No | Octubre de 2014 | Donación | Factura | F-8502 | 17933600 | SI | NO | SI (ING Y TRADUCIDO) | SI (CAP MANT ING Y TRADUCIDO) | SI | SI | NO | Anual | SI | 1 | SI | 1 (calificación) | Temperatura %CO2 | 5ºC sobre la temperatura ambiente hasta 55ºC 0 - 20 %CO2 | 0,1 °C / 0,1 %CO2 | NI | NI | 115 VAC | 3,60 A | 80 %HR hasta 31 °C, decreciendo linealmente hasta 50 %HR a 40°C | 5 - 40 °C | 66,8cm x 100,3cm x 635cm | 120,2 kg | Frecuencia 50/60 Hz
SIU | Inmunodeficiencias Primarias | Agitador Vortex | 151664 | BIO-16308 | 15-651 | Diana Arboleda / Jose Luis Franco | SIU - Laboratorio de Inmunodeficiencias primarias - Torre 2, Lab 530 | Labnet | S0200 | Z3121820 | Extensión | BIO | N/A | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 indica que no requiere registro sanitario, y se rectifica en ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 | NI | 2014-04-22 | UdeA | NI | 860.521.570-2 | Biodiagnóstica Ltda | No | Abril de 2015 | Compra | Factura | 16028 | 501120 | SI | NO | SI | SI (CAP MANT) | SI | SI | NO | NI | SI | 1 | NO | N/A | Velocidad | Máx. 3400 rpm (60 Hz) / 2850 rpm (50 Hz) | NI | NI | NI | 120 VAC | 0,6 A | NI | 4 - 65 °C | 14 x 16 x 12 cm | 2,2 kg | Frecuencia 60 Hz
SIU | Inmunodeficiencias Primarias | Centrífuga refrigerada | 119807 / 000791 | BIO-16756 | 18-265 | Diana Arboleda / Jose Luis Franco | SIU - Cuarto de cultivo | Eppendorf | 5810R | 0033896 | Extensión e investigación | BIO | Clase I | INVIMA 2014DM-0011801 | NI | 2006 | UdeA | 2005 | 811.033.098-5 | Importecnical | No | Mayo de 2007 | Compra | NI | NI | NI | SI | NO | SI | SI (CAP MANT) | SI | SI | NO | Anual | SI | 1 | SI | 1 | Velocidad Temperatura Tiempo | 200 - 14000 rpm T -9 - 40 °C 1 - 99 min | 10 rpm hasta 5000 rpm, en adelante 100 rpm 1°C 1 min | NI | NI | 120 VAC | 12 A | Máx. 75 %HR | 10 - 35 °C | 700 x 608 x 345 mm | 99 kg | Frecuencia 60 Hz Potencia 1300 W
SIU | Grupo Reproducción | Balanza Analitica | 038547 | BIO-16846 | 10-261 | Carolina Navarro | SIU - Laboratorio Reproducción - Torre 2, Lab 534 | Adam Equipment | NBL 124e | AE9UT335 | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 | NI | NI | UdeA | NI | 900.355.024-5 | Equipos y laboratorio | No | N/A | Compra | Factura | NI | NI | SI | [7 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Peso | carga max. 120 g | 0,0001 g
SIU | Grupo Reproducción | Micropipeta | 023117 | BIO-17234 | 15-166 | Carolina Navarro | SIU - Laboratorio Reproducción - Torre 2, Lab 534 | Nichirio | Nichipet Explus | H38014182 | Extensión | BIO | Clase I | ACTA No. 09 17 de Septiembre de 2014 | NI | NI | UdeA | NI | NI | GENTECH | No | N/A | Compra | Factura | NI | NI | SI | [7 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Volumen | 2 - 20 uL |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
San Vicente | Patología | Micropipeta | LIME 541 | BIO-16512 | 15-166 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Sartorius | Tacta | 42186226 | Extensión e Investigación | BIO | Clase I | Certificación No requiere N° 2016020596 | NI | Factura 08/09/2023 | UdeA | NI | 860.001.911-1 | Kaika | Si | 2024-09-08 | Compra | Factura | 00KK1915 | NI | SI | [7 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Volumen | 10 - 100 uL | 0,1 uL | 10 - 100 uL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
San Vicente | Patología | Procesador de tejidos | 119420 | BIO-16504 | 15-190 | Juliana | Histotécnica | Leica | TP1020-1-1 | 42231412 | Extensión e Investigación | BIO | Clase I | INVIMA 2015DM-0013758 | NI | 2006 | UdeA | NI | 860.000.648-2 | Sanitas | No | NI | Compra | NI | NI | NI | SI | [6 empty] | Semestral | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura | 45 - 65 °C | 1 °C |  |  | 100 -120 VAC |  | 20 - 80 %HR | 5 - 40 °C | Altura 595 - 780 mm Diametro tapa 820 mm | 60 kg
San Vicente | Patología | Criostato | 187701 | BIO-16464 | 15-157 | Juliana | Cuarto criostato | Leica | CM1860 UV | 00000005299 | Extensión e Investigación | BIO | Clase I | INVIMA 2015DM-0013759 | NI | 2021-02-12 | UdeA | Diciembre 2020 | 860.000.648-2 | Sanitas | No | 2022-02-12 | Compra | Factura | FE 46070 | NI | SI | SI | SI | SI (ING) | SI (PROV) |  |  | Semestral | Si | 2 | No | N/A | Temperatura | 0 a -35 °C | 1 °C | T -20 a -22 °C |  | 120 - 127 VAC | NI | 20 - 60 %HR | 18 - 35 °C | 730 x 730 x 1140 mm | 135 kg | Frecuencia: 60 Hz Potencia: 1440 VA
San Vicente | Patología | Estación de Corte Macro | 189565 | BIO-16466 | NT | Juliana | Corte macro | Kugel Medical | GP 1500 | 20.206422.01 | Extensión e Investigación | BIO | N/A | Certificación No requiere N° 2018003889 | NI | 2021-04-05 | UdeA | NI | 860.000.648-2 | Sanitas | No | 2022-04-05 | Compra | Acta de entrega | NT | NI | SI | SI | SI (ING) |  |  |  |  | Anual | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 VAC |  | Menor 75 %HR | Menor a 25 °C | 1500 x 800 x 850/1950 mm
San Vicente | Patología | Estación de inclusión | 178684 / 061551 | BIO-16467 | NT | Juliana | Histotécnica | Leica | HistoCore Arcadia H / Arcadia C | 1671 / 2048 | Extensión e Investigación | BIO | N/A | No requiere INVIMA | NI | NI | UdeA | Diciembre 2017 | 860.000.648-2 | Sanitas | No | 2019-02-06 | Compra | NI | NI | NI | SI | [6 empty] | Semestral | Si | 2 | No | N/A | Temperatura | Arcadia H: 50 - 75°C Arcadia C: - 6°C | Arcadia H: 1 °C | Arcadia H: 54 - 60°C Arcadia C: - 6°C | Arcadia H: 1,2 °C | 100 - 120 VAC | Arcadia H: 10 A máx. Arcadia C: 5 A máx. | 20 - 80 %HR | 20 - 30 °C | Arcadia H: 384 x 560 x 636 mm Arcadia C: 384 x 400 x 636 mm (Alto x Ancho x Profundo) | Arcadia H: 27 kg Arcadia C: 32 kg
San Vicente | Dermatopatología | Refrigerador-congelador mixto | 209912 | Pendiente | NT | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - Baño de flotación | MELING BIOMEDICAL | YCD-EL450 | 220702139 | Extensión e Investigación | BIO | Clase IIa | INVIMA 2022DM-0025849 | NI | 2024-07-12 | UdeA | 07/2022 | 900355024-5 | Equipos y laboratorio | No | 2025-07-12 | Compra | Factura | FE13533 | 16592631 | [8 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Temperatura | Refrigeración 2 a 8 °C Congelación - 10 a -26 °C |  |  |  | 110 VAC | 3,23 A |  |  |  | 144 Kg | Frecuencia 60Hz Volumen 450 L
San Vicente | Dermatopatología | Baño de flotación | 209557 | BIO-16666 | 15 - 107 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - Baño de flotación | KEDEE | KD-P | 51A638 | Extensión e Investigación | BIO | N/A | No requiere INVIMA | 7 Años | 2024-07-19 | UdeA | 04/2024 | 901.633.213-7 | Mercilab S.A.S | Si | 07/2025 | Compra | Factura | NI | NI | SI | [7 empty] | Si | 1 | Si | 1 | [5 empty] | 110 VAC | [5 empty] | Frecuencia 60Hz Potencia 200 W
San Vicente | Dermatopatología | Termohigrómetro digital | 2 (TH-DP-01) | BIO-16685 | NT | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Cuarto de inmunofluorecencia | Clock-Humidity | HTC-2 | N/I | Extensión e Investigación | BIO | Clase I | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 | NI | NI | UdeA | NI | NI | NI | No | N/A | Compra | NI | NI | NI | Si | [7 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura/Humedad | T -10 - 50 °C / 10 - 99 %HR | 0,1 °C / 1% HR | 18°C a 25°C / 40% a 67%. | 0,01 °C / -0,4 %HR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
San Vicente | Dermatopatología | Termohigrómetro digital | 1 (01A10) | BIO-16686 | NT | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | BOECO Germany | BOE330 | N/I | Extensión e investigación | BIO | Clase I | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 | NI | NI | UdeA | NI | NI | NI | No | N/A | Compra | NI | NI | NI | Si | [7 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura/Humedad | 0 - 50 °C / 25 - 95 %HR | 1 °C / 1%HR | 18 a 25 °C / 40 a 67 %HR | 0,24 °C / -0,7 %HR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
San Vicente | Dermatopatología | Microscopio y Cámara Leica | 164367 | BIO-16681 | 15 - 156 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Cuarto de inmunofluorecencia | Leica | DM500 | C540242931LS0390 | Investigación, docencia y extensión | BIO | Clase I | INVIMA 2014DM-0011844 | NI | 2016 | UdeA | 05/2016 | 860.000.648-2 | Sanitas S.A.S | No | N/A | Compra | NI | NI | NI | Si |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 240 VAC | [5 empty] | Frecuenia 50/60 Hz Potencia 17W